附件：

福州市长乐生态环境局2026年环境监测分析仪器采购项目拟采购仪器清单及基本要求

| 序号 | 仪器名称 | 数量 | 基本参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式溶解氧测定仪 | 1台 | 1.用途：地表水、地下水、污水、海水现场溶解氧、水温野外应急监测，适配河道、水库、排污口执法采样，符合环境监测地表水、海水监测规范。 2.要求：溶解氧测量范围(0.00～50.00)mg/L，最小分辨率0.01 mg/L；水温测量范围(-5.0～110.0)℃，测量误差在±0.5℃之间，分辨率≤0.1℃；支持自动/手动温度补偿，支持自动或手动大气压补偿，支持手动盐度补偿，自动零氧标定和满度标定。 |
| 2 | 便携式pH/电导率仪 | 2台 | 1.用途：各类地表水、废水、地下水现场 pH、电导率、水温同步检测，用于野外水质快速筛查、排污口巡查监测。 2.要求：分体式pH电极或复合pH电极，测量范围 (-2.00 ~ 19.99)pH，分辨率 0.01/0.1 pH，基本误差 ±0.01 pH ±1 个字，稳定性 ±0.01 pH/3h ±1 个字，温度补偿范围 (0 ~ 100)℃，分辨率0.1℃。 |
| 3 | 水深水温测量仪 | 3台 | 1.用途：河道、湖泊、水库、近海点位采样时同步测定水体深度、剖面水温，用于水文水质同步监测。 2.要求：可同时测量水深和水温，水温测量范围必须涵盖（-5～45）℃，测量误差在±0.5℃之间，分辨率≤0.1℃; 水深量程范围（0～100）米。 |
| 4 | 非甲烷总烃采样器 | 1台 | 1.用途：用于固定污染源有组织排放废气中总烃、甲烷、非甲烷总烃和挥发性有机物（VOCs）的现场采样。 2.要求：需符合《固定污染源废气挥发性有机物的采样 气袋法》（HJ 732-2025）标准要求，能够形成不小于15kPa的负压，面板上开设视窗，控制设备可设置并显示气密性检查、采样流量、加热温度、制冷温度、采样时间、采样地点和样品编号等关键参数，具备数据记录、存储、打印和断电保护等功能，抽气泵至少能够提供恒流0.1L/min~1.0L/min的流量。具有历史采样数据存储功能，可记录采样流量、采样时间、采样地点、样品编号等关键参数。冷凝装置的制冷温度应可控制在0℃~4℃，冷凝后的废气温度能够在设备中显示。适配气袋体积范围为（1-10）L。自动化程度高，可多路切换阀箱，具有多路定时采样功能。 |
| 5 | 隔水式恒温培养箱 | 1台 | 1.用途： 粪大肠菌群、总大肠菌群等生物类项目的菌类培养。 2.性能要求： 2.1采用电加热元件对储水夹层进行加热，搭配内腔预热技术，确保箱内温度均匀稳定。 2.2 大屏幕液晶仪表，多组数据整屏显示，简单易懂，便于操作。 2.3 采用风道循环系统，确保工作温度均匀性。 2.4 内胆采用不锈钢材质，隔板可拆卸，可任意调节。 2.5 观察窗采用复门设计，内门采用钢化玻璃材质，外门采用磁性门封。 2.6 可根据实验需要设定温度报警点，温度超过设定温度值，设备自动报警。 2.7 设有进水口和溢水口，采用溢流装置，防止水位过高。 2.8 配套紫外杀菌系统。 2.9 控温范围：RT（室温）+2～65℃ 2.10 加热方式：水套式加热 2.11 恒温波动度：+0.2℃ 2.12 温度均匀性：±0.5℃（空载37℃时） 2.13 温度分辨率：0.1℃ 2.14 输入功率：650W 2.15 内胆尺寸：长×宽×高不超过400mm×400mm×500mm 2.16 外形尺寸：长×宽×高不超过580mm×570mm×800mm 2.17 容积：80L 3.配置要求： 隔水式恒温培养箱1台，载物托架2块，使用说明书1份，产品合格证1份，计量证书1份。 |
| 6 | 离子色谱仪超滤模块 | 1套 | 1.用途：用于单位现有离子色谱仪的阴离子和阳离子测定。 2.要求： 2.1在线样品超滤系统 2.1.1可以实现河水、地表水、饮用水、井水等样品直接进样分析。 2.1.2超滤池 池体积:≤240μL。 2.1.3处理膜孔径：≤0.22μm。 2.1.4必须采用螺旋式样品通道。 2.1.5每张膜可以处理300个以上样品。 2.2智能部分样品环进样系统 2.2.1可实现单标多点校正功能，只配一个标准样品，可自动完成多点校正曲线。 2.2.2采用顶压式活塞，精密数字定量管，内置智能芯片。 2.2.3加液最小分辨率：1/10000或优于。 2.2.4可与在线样品超滤系统联用。 2.2.5可实现逻辑稀释功能，软件自动判断样品是否需要稀释。 2.2.6在线高精度稀释倍数由软件自动计算得出，无需人工介入。 |
| 7 | 台式pH计 | 1台 | - 1.用途：实验室大气降水酸度（pH值）项目测定，降水属于低离子强度稀水样，地表水酸度（pH值）的测定。 - 2.执行标准：大气降水pH值的测定 电极法（GB13580.4-92）、水质pH值的测定电极法（HJ1147-2020）、酸沉降监测技术规范（HJ/T165-2004） - 3.性能要求： - 3.1测试量程：-2.00——20.00 ± 0.01 pH - -2.000——19.999 ± 0.005 pH - 3.2准确度：±1200.0±0.3 mV - ±2500±1mV - 3.3 玻璃电极 - 量程：0-13，温度范围：0-60℃ - 参比填充液 ：3M KCl Ag+ Free - 内缓冲液 ：pH=7.0±0.25 - 接头：DIN - 温度探头 ：内置NTC - 3.4支持1-3点校准，自动识别标准缓冲溶液 - 3.5显示屏：背光LCD图表显示 - 3.6防护等级：IP43 - 3.7接口：微型USB接口 - 3.8精度等级：0.01级 - 3.9pH测量范围：0.00-14.00pH；分辨率0.01pH/0.1℃/0.1 mV； - 3.10温度测量0-60℃，具备自动温度补偿ATC - 3.11电极配套要求：必须配置 配套电极采用铂丝（Pt）液接界，适用于低电导降水、地表水pH测定。 - 3.12具备CMC连续测量控制功能：样品测量全过程实时监控电极斜率，与校准参数实时比对，漂移超标自动告警；仅校准后查看斜率不满足要求。 - 3.13存贮器：500组 - 4.配置要求 - 该仪器将用于实验室测试，供应商提供的仪器配置应该包括在实验室测试使用的所有配件，包括但不限于： - 4.1台式pH计主机1台 - 4.2 pH标准液STP4、STP7、STP10 50ml各一瓶 - 4.3三复合pH电极1支及电极保护液1瓶、测量低离子浓度溶液的pH复合电极1支及电极保护液1瓶、 - 4.4数据线、电源、支架各一个，电源转接头四个 - 原版操作说明书1份、CD-ROM光盘内含：详细的操作说明书、检定/校准证书1份、合格证1份。 |
| 合计控制价：20.00万元 |  |  |  |